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一、项目背景
水资源是重要的自然资源，湿地、水系统、水源保护、海洋、生态调查监测评估、规划、保护修复等工作均与水资源相关。水环境是水资源状况的重要指征，水环境监测数据是上述工作的重要基础，对于准确评估现状、科学编制规划、有效实施保护修复具有重要支撑作用。目前，水环境数据基础薄弱，基本依赖于外部收集，存在外部数据获取难度大，难以获取原始数据，已有监测数据覆盖不全等问题，难以支撑相关工作开展，需要开展水环境监测工作获取相关数据。
水环境监测指标中，盐度、pH值、水深、溶解氧、透明度等指标可通过相关仪器直接测定，不完全依赖于实验室化验。为节约将样品送到专业机构检验的经费和时间成本，提高工作效率，本项目拟采购水环境监测相关设备。
二、货物清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	手持盐度计
	2
	套
	接受进口

	2
	pH测试笔
	2
	套
	接受进口

	3
	YSI便携式多参数水质分析仪
	1
	套
	接受进口

	4
	水深探测仪
	1
	套
	接受进口

	5
	溶解氧测定仪
	1
	套
	接受进口

	6
	透明度测定仪
	1
	套
	接受进口

	7
	单筒望眼镜
	1
	套
	接受进口

	8
	双筒望远镜
	4
	套
	接受进口


三、技术需求
1.手持盐度计
（1） 可测定水体及土壤盐度；
（2） 防水；
（3） 盐度测量范围：0.0-28.0g/100g，分辨率0.2g/100g。
2.pH测试笔
（1） 可测定水体及土壤pH。
（2） pH测量范围：0.0-14.0，pH分辨率0.1pH。
3.YSI便携式多参数水质分析仪
可测定水体溶解氧含量、水体pH、盐度、水体温度、水体电导率、水体铵态氮含量、水体硝态氮含量、水体氯化物含量；且在淡水及盐水条件下皆可使用。
（1） 溶解氧（空气饱和度）测量范围：0-500%，分辨率：1%空气饱和度；溶解氧（毫克/升）测量范围：0-50毫克/升，分辨率：0.1毫克/升；
（2） 电导率测量范围：0-200毫西门子/厘米；酸碱度：0-14;
（3） 盐度测量范围0-700ppt，分辨率：0.01ppt；
（4） 总溶解固体测量范围：0-100克/升；
（5） 氧化还原电位测量范围：-1999 - +1999毫伏，分辨率：0.1毫伏；
（6） 氨氮测量范围：0-200毫克氮/升，分辨率：0.1毫克氮/升；
（7） 硝氮：0-200毫克氮/升，分辨率：0.1毫克氮/升。
4.水深探测仪
（1） 可测定水体深度；
（2） 仪器手持便携；
（3） 最大量程：200m（可定制更大量程）；
（4） 检测精度：±0.5%F•S（基于20℃水中平静目标面）
（5） 检测盲区：≤500~800mm；
（6） 波束全角：18°±2°；
（7） 输出信号：RS485，4~20mA（同时输出二种信号）；
（8） 吃水深度：≥500mm；
（9） 传感器引线：10m，引线在出厂前已作声学匹配。
5.溶解氧测定仪
（1） 可测定水体溶解氧含量，在淡水及盐水条件下皆可使用；
（2） 溶解氧空气饱和度测量范围0-500%，分辨率1%；
（3） 溶解氧测量范围：0-50毫克/升。分辨率0.1毫克/升。
6.透明度测定仪
（1） 可测定水体透明度，且在淡水及盐水条件下皆可使用；
（2） 测量范围：2-100cm；测量精度：±0.3cm或读数的5%；
（3） 流速：≤2.5m/s、8.2ft/s；
（4） 电源：交流供电：85-500VAC （50/60HZ），直流供电：9~36VDC；输出：3路4-20mA；
（5） 继电器：设置三路继电器，程序设定响应参数及响应值；
（6） 存储温度：-15到40℃；
（7） 工作温度：0到40℃；
（8） 电缆长度：标配10米电缆，可延长至100米。
7.单筒望眼镜
（1） 物镜口径：82mm；
（2） 物镜片材质：ED；
（3） 物镜镜片数：2片；
（4） 目镜镜片数：8片；
（5） 物镜、目镜镀膜：FMC镀膜；
（6） 镜体材料：镁合金；
（7） 最近对焦距离：6m；
（8） 对焦系统：双速调焦（快速粗调、微调）；
（9） 目镜眼罩：两档旋升；
（10） 充氮防水：是；
（11） 出瞳距离：20~18mm；
（12） 视角：2度~1.2度；1000m处表现视场宽度：35~21m；表现视场：40~65度。
8.双筒望远镜
（1） 放大倍率：8；
（2） 物镜口径：32mm。
三、商务需求
（一）投标人资格要求
在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。
（二）交货/完工期
合同签定后30天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。
交货地点：广东省深圳市福田区香蜜湖街道红荔西路8009号规划大厦。
（三）报价要求
1.投标供应商的报价不得超过项目预算金额人民币壹拾万元整（￥100,000）。
2.响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。
（四）付款方式：
采购合同签订后支付合同总金额的  50  %，货到并经用户验收合格后7天内支付合同总金额的 50  %。
（五）履约担保金：（由双方协商）。
（六）货物运输及包装方式要求
合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。
（七）安装、调试及验收方式
1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。
2.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
3.验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：
（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。
（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。
（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。
（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。
（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
（八）售后服务要求
1.质量保证期为 1 年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后48小时内应赶到现场提供免费服务。
2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。 
3.在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。
（九）备件备品要求
1.在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。
2.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。
（十）违约责任：（根据用户方提供情况制定）
四、投标材料要求
(1) 标书基本格式
第一部分 资信证明（所有复印件需加盖公章）
[bookmark: _Hlk52198046]*1 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）
*2 企业营业执照
*3 税务登记证
*4 组织机构代码证
5 相关资质证明 
6 其它（证明企业有承接项目能力的补充证明材料）
第二部分 参评材料
1. 企业情况简介
[bookmark: _Hlk52198057]*1）企业概况
*2）注册经营主要业务方向
*3）技术人员配备情况
*4）同类项目业绩介绍
5）其它
2．货物和报价
*1）货物展示
*2）技术指标说明
*3）交货期
*4）质量保障措施
*5）投标报价
*6）服务承诺
7）其他
注：1.*为必须提供材料项；
2. 投标人必须如实提供证明材料并加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。
(2) 提供材料要求
1.投标供应商需准备下列文件：
第一部分 资信材料：一份。
[bookmark: _GoBack]第二部分 参评材料：一式8份（一份正本7份副本）。
投标文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。
2. 投标文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。
3. 投标文件外包装按招标文件提供的统一格式（详见附件）。
五、评标方法
评标方法：最低价法。

附件：投标文件包装封面
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□资信证明材料

□参评材料




项目名称：
投标人名称：

（  年  月  日  时 分）之前不得启封



